各种手术室常用仪器设备操作流程

目录

注射泵操作流程	1

电除颤操作流程	2

电动吸引器吸痰法操作流程	3

高频电刀操作流程	4

监护仪操作流程	5

简易呼吸器操作流程	6

腔镜下电刀操作流程	7

输液泵操作流程	8

双极电凝操作流程	10

心电图机操作流程	11

C臂X光机的操作流程	12

佐尔便携式除颤起搏监护仪操作流程—起 搏	13

超声刀的操作流程	14

惠普除颤监护仪操作流程—除 颤	15

单极电刀的使用操作流程	16

胆道镜操作流程	17

等离子电切的操作流程	18

电脑气压止血器使用操作流程	19

耳鼻喉显微镜操作流程	20

腹腔镜操作流程	21

关节镜的操作流程	22

输液泵的使用流程	23

心电监护仪使用操作流程	24

血糖检测仪使用操作流程	25

注射泵使用操作流程	26

注射泵操作流程

电除颤操作流程

电动吸引器吸痰法操作流程

高频电刀操作流程

监护仪操作流程

简易呼吸器操作流程

腔镜下电刀操作流程

输液泵操作流程

双极电凝操作流程

心电图机操作流程

# C臂X光机的操作流程

# 佐尔便携式除颤起搏监护仪操作流程—起 搏

# 超声刀的操作流程

# 惠普除颤监护仪操作流程—除 颤

# 单极电刀的使用操作流程

# 胆道镜操作流程

# 等离子电切的操作流程

# 电脑气压止血器使用操作流程

# 耳鼻喉显微镜操作流程

# 腹腔镜操作流程

# 关节镜的操作流程

# 输液泵的使用流程

# 心电监护仪使用操作流程

# 血糖检测仪使用操作流程

# 注射泵使用操作流程

# Text boxes

备齐用物（按医嘱准备静脉注射药物并接好延长管和头皮针

按医嘱设置注射速度

解释、核对床头卡、腕带

连接并打开电源

按快进键排气

消毒、穿刺按启动键

固定、再次核对设置速度是否正确

推注结束，关闭电源，取出注射器

消毒擦干注射泵，并检查其性能，妥善存放备用

无效时，可重复电除颤

复律成功，关电源

选择能量，按charge键充电

正确放置电极板，迅速放电除颤

将湿盐水纱布放于正确位置或涂导电糊于电击板

粘帖电极片

病人去枕平卧，去除导电物质

选择电击部位

连接电源线，打开除颤仪，连接监护导联线

素质要求

备齐用物

病人准备

插管

吸痰

观察面色、吸吸道是否通畅

记录病情及痰量、性质

协助病人取舒适体位（告知注意事项），整理床单位

清理用物

备吸引器、吸痰管、接电源、检查吸引器性能、治疗盘放到病人床旁

核对、解释（对清醒者）病人头转向操作者

湿润导管，试吸，从口腔或鼻腔插入至咽喉

右手持钳，将吸痰管插入（插管时，左手折叠导管末端避免产生负压），然后左右旋转，向上提出，吸引痰液。每次吸痰时间不超过15秒。

用物清洗并消毒，定时消毒贮痰瓶（吸出痰液，消毒后倾倒）

检查各类连线是否准备齐全

正确粘贴负极板

正确连接电刀手柄

打开主机电源，仪器自检

根据手术部位调节输出功率

观察电刀使用情况，病人有无不良反应

停用电刀，关闭电源

整理、擦拭各类连线，电刀处于备用状态

调整心电图的波形大小，QRS波形应＞0.5mv

调节心率、血压、氧饱和度、呼吸上下限及血压间隔时间

将电极片连接至导线上，按标示贴电极片

选择导联，保证监测波形清晰无干扰，主波向上

暴露病人胸部，选择电极安放位置，局部用酒精脱脂

评估周围环境及光照情况，有无电池波干扰

做好解释工作

连接电源线，打开监护仪

准备用物

着装整洁，洗手，戴口罩

安慰体贴病人，交代注意事项

准   备

使用呼吸器

1、携用物至床旁，再次核对、解释，去枕平卧

2、连接面罩、呼吸囊及氧气，调节氧气流量8~10升/分

3、开放气道，清除上呼吸道分泌物和呕吐物，松解病人衣领等，操作者站于病人头侧，使患者头后仰，托起下颌

4、将面罩罩住病人口鼻，按紧不漏气。若气管插管或气管切开病人使用简易呼吸器，应先将痰液吸净

5、单手挤压呼吸囊：左手EC手法固定面罩，右手挤压球囊（呼吸频率：成人12~16次/分，儿童14~20次/分；潮气量：每次挤入500~600ml；吸呼比：成人1：1.5~2）

观   察

整   理

1、呼吸情况

2、缺氧有无改善

3、生命体征、神志、瞳孔、尿量等

记   录

1、胸廓是否随着挤压球体而起伏

2、口唇、面色、指甲、末梢皮肤、氧饱和度等

3、面罩是否出现雾气

4、生命体征、神志、瞳孔、尿量及动脉血气分析等

评   价

病人：协助躺卧舒适

病床单位：整洁

用物：妥善处理

护士：洗手

评   估

护士：着装整洁、态度严肃、反应敏捷

用物：面罩、呼吸囊、氧

气

病人：去除活动义齿

环境：安全、安静

使用指征、适应症、禁忌症以及患者意识、有无自主呼吸或自主呼吸微弱

1、操作熟练

2、关爱病人

3、具有急救意识

正确粘贴负极板，连接脚踏开关

正确连接电凝勾、输出导线

打开主机电源，仪器自检

根据手术部位调节输出功率

观察电刀使用情况，病人有无不良反应

停用电刀，关闭电源

整理、擦拭各类连线，电刀处于备用状态

检查各类连线是否准备齐全

开机

注射器安装固定

连接输液管路

调节滴数

贴药品剂量标签

用完关闭并断开输液管路

关机清洁

接通电源

连接输出导线及镊子

打开电源开关

调节输出量（不超过4）

手持双极镊，脚踩脚踏板，夹闭血管

使用完毕，关闭电源开关（将输出量调节至“0”位

切断电源、整理连线、归位

向病人解释（清醒病人）

准备病人（平卧、四肢平放）

酒精棉球清洁导联接触部位

接上各导联线

开启电源开关

按START键开始记录

关机，从病人身上取下电极

心电图纸上标导联并写上姓名、日期、时间

整理导联线放回原处

胸导联

V1：胸骨右缘第四间

V2：胸骨左缘第四肋间

V3：V2与V4联线的中点

V4：左锁骨中线与第五肋间相交处

V5：左腋前线，与V4同一水平

V6：左腋中线，与V4同一水平

肢导联

右上肢：红

右下肢：黑

左上肢：黄

左下肢：蓝

进入Fluoroscopy 常用编辑方法：

1. 透视后存盘（按→）

2.按Imag List。

3. 按       选中图片

4. 按Process

5. 进入The larget image has been sent to uiewscreen 后根据需要进行图片处理

6. Back返回按Back → imagelist →Back即可进入

1、关机身锁（拧向     ）。

2、逐个关显示器。

3、关总电源开关。

4、关稳压器。

关机

关闭界面

开机

1. 输入住院号、年龄等

2. 按ReyisterDK.

3. 进入Fluoroscopy

1.接电源

2. 开稳压器开关

3. 开X光机总电源开关

4. 开锁（主机电源）

5. 开显示器

- 按New—patiet。

- 对话框：按Yes。

到登记界面按Shut Dowh。

1. 主机左侧下方

2. 逐个开显示器，勿同时开

进入界面

遵医嘱

准备

操作

注意事项

① 粘贴监护电极和起搏电极板

② 调整心电导联幅度

① 旋钮调至起搏位置“PACER”

② 设置：A、起搏频率：比基础心率高10~20次/分；无心率者100次/分；B、起搏输出电流：阈值以上约10%

③ 确认起搏有效

① 确认监护及起搏导线连接

② 无心电监护电极时，起搏电流应足够100 mA，并采用非同步起搏模式

连接电源线

旋转刀头（听到两声“啪－啪－”响，不可旋转手柄线）

接脚踏并放于医生脚边

用完清洗刀头，踏脚踏

踩脚踏开关

打开电源

安装刀鞘

接手柄线

关机

主机自我检查3~5秒后STANBY亮

将所有线路分开盘好挂在机旁用绳带绑好

刀头打开完全放于治疗碗水中，勿强放到治疗碗边缘

开始自转，刀头打开，在空气中自检5秒左右，直到主机发出“嘟―嘟―”声响后方可使用

评估

徒手心

肺复苏

维护与

保养

操作

① 心跳呼吸骤停、室颤

② 意识、年龄

① 遵医嘱，直接将旋钮调至所需能量

② 涂抹导电糊

③ 充电：按“Charge”黄色键

④ 位置：A、“APEX”电极板上缘置于左腋中线第四肋间；B、“STERNUM”电极板上缘置于胸骨右侧第二肋间。

⑤ 再次确认心电波

⑥ 放电：电极板紧贴病人皮肤，按“Shock”键放电。

⑦ 将旋钮调回监护状态

① 清洁电极板

② 分开缠绕各连接线，放入小布袋

③ 定期检查，定期充电、定位放置、确保100%的应急状态

检查主电源电压

打开电源开关

选择单极回路板或双极回路板

将手术室刀笔连接到设备的输出接口，选择合适的刀头

选择切换模式

选择纯切、混切1、混切2、混切3、调节单极电切适当输功效

选择电凝、喷凝、调节单极电凝适当输出功效

如何使用脚踏开关

结束手术，关闭电源开关，整理线路

与后面板单极脚踏开关

选择电凝

连接电源线到仪器

单极：

1.将单极回路板连于反馈电极插孔。

2.将单极回路板贴于病人身上。

双极：

1.将双极回路板连于反馈电极插孔。

2.按下模式键来设定双极回路板模式。

如果LED灯从第3－8步骤都亮方可通过按压DRM设置点切换开关来设置DRM

连接回路不交

必须接地线

110∕220伏交流电

连接冲洗管和吸引管，检查胆道情况

如须用取石，备好套石篮

连接电源

打开光源的开关

将光源的亮度调到适当位置

接上光纤，推至A或B档

术毕，先把光源调到最小后关闭开关，分离镜子

内镜在刚使用之后，其接头发热，如触摸它可能会灼伤手，须在导光接头冷却（5分钟）后触摸

镜灯发出非常强的亮光，从内镜的前端部或处理器的内镜插座处直接看到镜灯可能会损坏眼睛

1、装卸内镜时切断电源，若需要再次接上电源，请在间隔5分钟后进行。

2、请勿直接用手触摸接点处。

3、当镜灯状态指示器（LAMP1、LAMP2）转变为橙色表示镜灯泡使用寿命已到，请更换灯泡

按选择键      调节参数

连接各线路

- 切割模式调节：280~320

凝固模式调节：80~100

整理各线路

对白

打开电源开关

术毕把冷光源调至最小，关闭各电源开关

根据手术操作需要调节

冷光源根据手术需要调节亮度，顺时针方向为亮，逆时针方向为暗

- 摄像线

- 冷光源线

等离子电源线

评估

整理

充气

排气

设置

准备

接通电源

① 受伤部位、肢体

② 禁忌症

开机，仪器自检，显示“———  ———”

① 选择合适袖带，绑缚于受伤肢体

② 连接：袖带充气导管与仪器连接

① 止血压力：调节范围1~100千帕

② 止血时间：调节范围1~360分钟

① 待机状态下需按该键两次

② 工作状态下，可视情况实时调节止血时间及压力

泄压有缓冲，需经30秒左右方可至“0”

开机

接好电源

术毕

关机。整理线路

连接各线路

将亮度调至最小

根据医生需要调亮度

连接电源

打开各仪器电源开关

协助连接号各管道线路

开机。检查各仪器功能

- 显示器：观察显像与颜色是否正常。

- 冷光源：检查灯泡。

气腹机：打开CO2气体，检查气体量（仪器显示绿包应大于一格）

- 对白。

- 冷光源根据光源强弱调节。

气腹机设定腹压≤15mmHg，调节分钟流量，按    键充气

开冷光源总开关，打开光源开关，按

或     调节光源亮度

连接电源

- 连接等离子刀头。

2、开机检测刀头功能，机器自动识别刀头调节参数。

术毕依次关闭刨刀、等离子、冷光源（亮度调到最小后关闭）、摄像系统等开关

断开电源，整理好各线路

打开刨刀开关，将脚踏放在医生脚边(模式由医生选择)

打开等离子开关，将脚踏放在医生脚边

打开摄像系统开关（按钮在仪器的背后，打开开关仪器显示灯绿灯关闭，仪器正常运行）

连接摄像系统，光纤，等离子及刨刀各线路

核对

准备

评估

观察记录

告知

实施

医嘱、患者、药物

目的、方法、必要的配合

1. 洗手或手消毒

2. 按医嘱准备液体并核对

3. 输液泵

1. 双人核对

2. 将输液泵垂直固定在输液架上，连接电源，打开电源开关

3. 将液体挂在输液架上，排气，关闭调节器，将输液管正确安装在输液泵槽内

4. 打开输液泵开关，按住“清零”键6秒，清除输液累积量，按医嘱设定输液量、输液流速

5. 建立静脉通道，按启动键开始输液，运行指示灯亮

6. 再次核对，填写输液卡

1. 使用时间与输液量是否相符

2. 输液情况

仪器、患者的身体状况。

评估

准备

实施

维护与保养

① 病情

② 皮肤

心电监护仪；电极；清洁皮肤

① 接通电源，开机

② 选择导联线

③ 在相应的皮肤区域粘附电极

④ 选择合适的导联，调整各参数，如报警设置等

⑤ 监护功能：心率、呼吸、血压、血氧饱和度

⑥ 密切观察，及时记录

① 用75%酒精擦拭机身及各导联线

② 分开缠绕各连接线，放入小布袋

③ 定期检查，定期充电、定位放置、确保100%的应急状态

准备

维护与

保养

评估

操作实施

① 用物：罗氏血糖仪；血糖试纸；采血针；棉签；75%酒精

② 操作者：洗手、戴口罩

③ 核对：床号、姓名、医嘱

①患者血循环及采血部位皮肤情况

② 有无影响血糖因素的存在

③ 解释、配合

① 确认仪器代码与试纸代码相符

② 按摩指尖，酒精消毒待干

③ 将试纸插入血糖仪，屏幕出现闪烁的血滴状

④ 采血：将血滴入试纸橘红色测试区，或用试纸条末端彩色处吸取血样（根据试纸的不同选择取血方法）

⑤ 读取结果，记录

① 使用后及时将血糖仪归位放置

② 血糖仪被血迹污染时，及时用酒精棉签或棉球擦拭

③ 及时补充采血针或试纸等

维护保养

警报原因

改变输

液速度

① 关机：持续按电源键至各灯熄灭

② 取出注射器，用消毒液擦拭机身

③ 充电：使用后及时充电，长时间未使用时每周充电一次

④ 定期检查、定位放置，完好备用

① 药液输完

② 管道不通畅：检查管道有无扭曲、空气，穿刺部位等

按“Stop”键 → 转动旋钮调节 → 按“Start”键启动

续接液体

启动

设定

准备

按“Stop”键 → 更换注射器 → 按“Start”键启动

按“Start”键启动，开始输液

按医嘱设定输液速度（侧面旋钮调节）

① 核对：姓名、床号、医嘱

② 解释

③ 固定注射泵 → 接通电源 → 开机（持续按电源键至各灯闪烁）

④ 安装注射器 → 与静脉通道连接